SX1030E单相交直流标准源

产品使用说明

尊敬的顾客

感谢您购买本公司SX1030E单相交直流标准源，在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本装置。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 产品保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全忠告

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。请勿擅自打开仪器，否则将不能得到包修等到各种服务，出现任何问题请先电话联系售后服务部。

防止火灾和人身伤害

使用适当的电源线：只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开：当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试线。

产品接地：本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地，请自行检查用户接地线是否可靠。

注意所有终端的额定值：为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在接线之前，请阅读产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在仪器未装好时操作：如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险管。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险管。

避免接触裸露电路和带电金属：产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

有可疑的故障时，请勿操作：如怀疑本产品有损坏 ，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿、易爆环境下操作。保持产品的清洁和干燥。

——安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它产品损坏的做法。

目  录

一、产品概述	- 5 -

二、主要功能	- 5 -

三、工作原理图	- 6 -

四、技术参数	- 6 -

五、使用方法	- 7 -

六、注意事项	- 8 -

七、维修与调整	- 8 -

八、功能说明	- 9 -

九、钳形表测试线圈说明	- 10 -

十、产品成套性	- 11 -

# 一、产品概述

SX1030E单相交直流标准源适用于检定、校验各种0.2级以下电流、电压表。亦可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.2级以上电流、电压表。

# 二、主要功能

- 5 1/2位LED数字显示输出量，可按实际值或百分比两种方式显示。

- 交、直流电流输出范围为：0～100uA～500uA～2mA～5mA～20mA～50mA～200mA～500mA～2A～5A～20A。

- 交、直流电压输出范围为：0～200mV～1V～2V～5V～10V～20V～50V～100V～200V～500V～1000V。

- 供选择的交流频率为三种：50Hz、60Hz、400Hz

- 输出超载能自动保护，手动复位。

- 每档电压、电流可以过载20%。

- 钳形表测量：配用本厂标准线圈，可测量AC 0～750A（部分表可测量到1000A以上）；DC 0～1000A 误差±0.3%。

# 三、工作原理图

# 四、技术参数

- 稳 定 性：DC﹤满量程的0.01%/2分钟

AC﹤满量程的0.03%/2分钟

- 交流失真度：﹤0.5%

- 直流纹波系数：﹤0.1%

- 输出频率及准确度：50Hz  60Hz  400Hz  ﹤1%

- 输出电压、电流的范围及准确度（23℃±2℃,输出值大于10%量程）

- 电源功耗：交流电源电压220V±10%，频率50Hz±1Hz；功耗﹤180VA

- 工作环境：工作环境的温度5℃～35℃，相对湿度不大于80%

- 工作时间：连续

- 外行尺寸：135×480×420mm3

- 重    量：约16kg

| 输出项目 | 输出范围 | 额定输出 | 最大输出 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流 电 压 | 0～200mV | 10mA | 30mA | DC：±（读数的0.02%+满量程的0.03%） AC：±（读数的0.03%+满量程 的0.05%） |
|  | 0～2V | 20mA | 60mA |  |
|  | 0～5V～10V～20V | 40mA | 100mA |  |
|  | 0～200V～500V | 20mA | 60mA |  |
|  | 0～1000V | 10mA | 30mA |  |
| 交直流 电 流 | 0～100uA～500uA ～2mA～5mA ～20mA～50mA | DC：3V AC：36V |  | DC：±（读数的0.02%+满量程的0.03%） AC：±（读数的0.03%+满量程的0.05%） 2mA以下不考核精度 |
|  | 0～200mA ～500mA | DC：3V AC：12V |  |  |
|  | 0～2A～5A～20A | 2V |  |  |
| 标 准 电 阻 | 20、24、50、100、 240、500（Ω） 1、2.4、5、10、 24（KΩ）另加 ×1K、×1倍率档位 （即10KΩ～24MΩ） | 0.25W |  | ±0.3%+20mΩ |

# 五、使用方法

- 仪器应置于通风良好，无日光直射、干燥、清洁的场所。本电源的供电电压为220±10%，频率为50Hz±1Hz。电源插座上地线应良好接地。

- 面板上幅值调节电位器（或外控调节器上电位器）逆时针旋到底。面板右下方的内/外控开关，向下为面板控制，向上为调节盒控制。

- 接通电源开关，预热5分钟（长期不用或湿度较大时，预热时间应长一些），然后根据被检仪表的性能和量程，选择相应的开关位置。

- 当出现“超载”灯亮，请将输出调节电位器逆时针旋到底（使用外控键盘时应按下下降10%键3秒使输出回零）。然后，按复位键复位，按复位键无效时，说明仪器出现故障或使用失当，待查明原因后方可继续使用。

- 当显示出现E—时，表示出过本量程的120%，请将输出电位器逆时针旋转。（使用外控键盘时应按下下降10%键3秒使输出回零）。

- 电阻“输出”提供20种不同标准电阻，供校对万用表电阻档中心值使用。测量数据不能存储或传输。

# 六、注意事项

- 当仪器有输出时，尽量避免转换各种开关，以免损坏仪器或被检仪表。

- 电流输出连接导线的电流密度应小于3A/mm2

- 电压输出在低量程档，连接导线截面积应大于6 mm2。电压输出在高量程档（250V以上），连接导线应有良好的绝缘。

- 仪器使用完毕应将粗细调电位器逆时针转到底使输出回到零，使用外控键盘时应按下下降10%键3秒使输出回零。

- 仪器在使用过程中，电压输出不能短路、电流输出不能开路。

- 大电流输出时、时间不要大于5分钟。

- 电压输出时要注意高电压触电危险。

# 七、维修与调整

- 仪表正常状态检查：在仪器复位后，直流各档显示应为000，交流电压档或交流电流档（在短路时），允许有数字显示（和实际输出量相等）。

- 维修：如发生故障，请及时与制造厂联系。在保用期内制造厂将免费修复或更换。

W1：电压幅值调整

W2：电压调零调整

W3：交流线性调整

W4：交流幅值调整

W5：电流幅值调整

W6：电流线性调整

W7：功放输出零位调整             W8：振荡器工作点调整

注：功放散热器固定在右面机箱板上，20A长时间短路工作（输出电压〈0.5V〉情况下，右面机箱板温度会很快升高，这种情况属正常，20A连续工作时间最好不要超过5分钟。

# 功能说明

- 输出：

- 从黑插孔和红插孔可以输出交、直流电压和交、直流电流。

- 从黑插孔和黄插孔可以输出较高电压的交流电流。从黑插孔和黄Ⅰ插孔可以输出0～1A交流电流；从黑插孔和黄Ⅱ插孔可以输出0～0.1A交流电流，专供高内阻交流电流表使用。

- 输出调节：面板上有三只（粗、中、细）输出幅值调节电位器，在“内控/外控”选择开关置于“内控”时调节才起作用。建议平时多使用外控调节。（AC5mA以下请从黑插孔和黄插孔Ⅱ或绿插孔Ⅰ输出）

- 显示选择：“值/%”选择开关拨向“值”时，输出显示为实际电压、电流值。拨向“%”时，则按该量程的百分比显示。

- 外控调节：当“内控/外控”选择开关拨向“外控”时，可以通过插在外控插座的外控调节盒上的电位器来调节。

- 电阻输出：由22只标准电阻组成。

- 从黑插孔和黄×1插孔 输出10Ω～24KΩ11种电阻；

- 从黑插孔和黄×1K插孔输出10KΩ～24MΩ11种电阻。

# 九、钳形表测试线圈说明

- 适用频率：DC—50Hz（60Hz、400Hz）

- 转换精度：±0.2%

- 规格参数

| 规 格 | 直流内阻 | 钳口张开要求 | 供电电源要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直流 | 交流 |
| 500A （10A 50匝） | 0.2Ω | ﹥16mm | 10A/2V | 10A/2.5V |
| 1000A（10A 100匝） | 0.24Ω | ﹥28mm | 10A/2.5V | 10A/5V |
| 1000A（20A 50匝） | 0.065Ω | ﹥28mm | 20A/1.3V | 20A/3V |
| 2000A（20A 100匝） | 0.16Ω | ﹥35mm | 20A/3.2V | 20A/5V |

- 使用方法

- 将交、直流恒流源输出引至测试线圈插孔中。部分测试线圈电流输入有三个插孔，从黑、红插孔可以输入直流或交流电流，从黑、黄插孔可以输入交流电流（具有感性补偿功能）

- 将被检钳形表按（测试线圈）面板上箭头方向钳住中柱线圈，钳形表的位置和箭头方向平行，置于（测试线圈）面板上，中柱线圈位于钳口内中心位置。（参见附图）

- 交、直流电流源的电流档安培数乘以线圈所注明的匝数即为钳形表的电流值。

- 各种规格线圈在最大允值工作状态，通电时间应不大于3分钟。

- 供电电源的电流误差加上0.2%即为综合误差。

- 部分供电电源功率不足，不能测量到最大允值，但不影响测量误差（在能测到的电流值上）

- 400Hz必须专门订制测试线圈。

# 十、产品成套性

- SX1030E单相交直流标准源                        1台

- 输出连接线                                      1套

- 220V电源输入线                                 1根

- 2A保险丝                                        2只

- 说明书                                          1份

- 检测报告                                        1份

- 合格证/保修卡                                   1份

- 铝合金箱                                        选购

- 标准线圈                                        选购

- 电子表格软件                                    选购